江西师范大学其他设备及分析系统进口设备采购项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动化学在线反应分析系统 | 1 | 132万 |
| 2 | 连续结晶器 | 1 | 171万 |
| 3 | 耐腐蚀微通道反应器 | 1 | 126.4万 |

- 1、流动化学在线反应分析系统1套

- 1.1基本配置：

- 1.1.1在线液相色谱仪                      1套

- 1.1.2耐腐蚀高压进料系统                 10套

- 1.1.3高压进料系统                       18套

- 1.2技术参数

- 1.2.1在线样品管理器外部配置3位6通阀与内部进样阀协同作用，实现过程中样品的实时传输和进样的目的。

- 1.2.2两种进样模式：FT（流通式）和Feed，尤其Feed方式可有效避免溶剂效应问题。

- 1.2.3使用微型高压计量泵准确控制取样体积，具有双溶剂洗针和拓展进样器清洗程序，使交叉污染降至最低。

- 1.2.4样品进样方式：过程样品的直接进样；稀释样品进样品瓶进样；纯样品进样品瓶进样；离线控制样品进样。

- 1.2.5自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

- 1.2.6压力范围：不低于800 Bar；样品容量：2mL样品瓶 最多可容纳430个；交叉污染：<0.003%（30ppm）；在线样品进样过程损失体积：0 µL；进样体积：0.1 - 100µL，增量：0.1µL（无需更换定量环）。

- 1.2.7在线样品稀释倍数范围：1：1000；进样精度（不稀释）：< 0.15 %RSD；最小在线进样体积：0.1µL；进样周期时间（含进样、稀释和清洗）：<2.5 min。

- 1.2.8阀选件：可选的 1 个集成阀驱动器 可容纳不同类型的用户可更换 阀头（最高为600 bar）：2 位/6 通、2 位/10 通、4 柱选择等完成多方法应用、在线SPE、中心切割以及交替柱再生等功能。生物惰性材料类型。阀头可通过其标签自动识别。

- 1.2.9GLP性能：柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法，可选择使用色谱柱识别工具包来跟踪多达四个色谱柱的历史记录。安装在模块左侧。

- 1.2.10报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板。

- 1.2.11在线帮助及教程：每个对话框，均有在线帮助，提示用户设定适合的参数；内置30余套培训教程以供用户自主学习工作站操作。

- 1.2.12在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，用户可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案。

- 1.2.13早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。

- 1.2.14软件匹配：与色谱软件无缝衔接，同步液相分析方法、数据处理方法和报告；可实现与外部送样装置的信号触发和接收。

- 1.2.15序列设置：根据在线反应过程设置序列并预览，同时可设置待机、休眠和唤醒方法，实现真正无人值守。

- 1.2.16数据处理：实时调用色谱软件采集的数据，根据结果绘制监控目标物变化的趋势图，并可设置阈值。

- 1.2.17耐腐蚀高压进料系统采用哈氏合金双柱塞泵头，流速0-100mL/min，都要接入连续流合成系统控制软件。

- 1.2.18高压进料系统采用不锈钢双柱塞泵头，流速0-100mL/min，都要接入连续流合成系统控制软件。

- 2、连续结晶器1套

- 2.1基本配置：

- 2.1.1连续结晶器                          1套

- 2.1.2加热冷却循环器                     10套

- 2.1.3耐腐蚀进料系统                     10套

- 2.1.4进料系统                           50套

- 2.2技术参数：

- 2.2.1持液量：≥1.25 L。

- 2.2.2反应器管长：≥7米。

- 2.2.3管径：≥15 mm。

- 2.2.4反应器材质：硼硅酸盐玻璃。

- 2.2.5活塞固定装置：硼硅酸盐玻璃。

- 2.2.6活塞材质：PEEK。

- 2.2.7活塞密封圈材质：PTFE。

- 2.2.8挡板垫圈材质：PTFE。

- 2.2.9震动方式：活塞震动挡板阻隔式。

- 2.2.10混合方式：活塞流，无返混。

- 2.2.11振荡频率：0.0 Hz-3.0Hz。

- 2.2.12震荡幅度：0mm-65mm，1mm递增，操作面板可精确调整振荡频率和幅度。

- 2.2.13温度范围：-20℃-150℃，温控和反应夹套形嵌合。
2.2.14控温精度：±0.1℃，可分为1-4个温区。

- 2.2.15反应压力： 0 - 2.0 bar。

- 2.2.16反应停留时间： 30 mins@40ml/min。

2.2.17反应（腔体）单元串联数目≥250个。

2.2.18反应相态：可兼容气液固三相，固体含量可达20%。

2.2.19加热冷却循环器采用内外循环控温，压缩机制冷，温度范围-20-100℃。

2.2.20进料系统采用耐腐蚀双柱塞泵头，流速0-100mL/min，都要接入连续流合成系统控制软件。

- 2.2.21进料系统都要接入连续流合成系统控制软件。

- 3、耐腐蚀微通道反应器1套

- 3.1基本配置：

- 3.1.1反应器模块                         10套

- 3.1.2加热冷却循环器                      8套

- 3.1.3耐腐蚀进料系统                     20套

- 3.2技术参数：

- 3.2.1连续流合成控制机箱具有10个RS232端口、8个RS485端口、12个压力传感器端口、16个温度传感器端口，可实现与多个输液泵、气体质量流量计、控温器、压力温度传感器等连接，组成连续流合成系统。

- 3.2.2具有工艺控制流程图库，同时具有工艺控制流程图编辑功能，可以选择调用或编辑工艺控制流程图。

- 3.2.3可以实时记录、显示实验过程的主要过程数据（温度、压力、 流量）的曲线数据。

- 3.2.4具有时序设置功能，可以按照实验需求设定在不同时间段运行不同的参数，实现批量条件实验的自动执行、记录实验过程数据。

- 3.2.5具有用户权限等级设置和日志记录功能，记录设备异常和便于维护升级。

- 3.2.6整机大触屏PLC控制，轻松实现各个参数设定和修改，按着设定的不同时间及流量进行24步切换。

- 3.2.7反应模块材质：C276哈氏合金。

- 3.2.8配250-500ml反应器体积使用，

- 3.2.9数率：200-1000rpm。

- 3.2.10模块高30mm直径45mm,内部容积28ml。

- 3.2.11模块配30、50、100μm微尺寸筛网。

- 3.2.12加热冷却循环器采用密闭式内外循环控温，压缩机制冷，温度范围-40℃-室温。

- 3.2.13耐腐蚀进料系统采用PTFE双柱塞泵头，流速0-100mL/min。

- 3.2.14智能控制软件可以根据化学反应工艺设置相对应的工艺控制流程，并对流路上的工艺设备（比如输液泵、温度控制器、反应器、温度压力传感器等）进行手动/时序控制，并记录相关的过程数据。具有工艺控制流程图库，同时具有工艺控制流程图编辑功能，可以选择调用或编辑工艺控制流程图。可以实时记录、显示实验过程的主要过程数据（温度、压力、流量）的曲线数据。具有时序设置功能，可以按照实验需求设定在不同时间段运行不同的参数，实现批量条件实验的自动执行、记录实验过程数据。具有用户权限等级设置和日志记录功能，记录设备异常和便于维护升级。所有设备都要接入连续流合成系统控制软件。