## Sheet2
智能连续制造实训基地预算清单
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
实验台柜部分
1 | 实验台 | 1.规格：（根据实际长度）*600*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。具有耐酸碱、腐蚀、耐高温、易清洁、不易变形等特性。 3.柜体：柜体基材采用材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，内外两面电镀锌，表面均经水洗处理，环氧树脂静电喷涂厚度≥75μm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。各个柜体可以单独或组合使用，每个实验台都具备独立支撑调整脚，以支撑框架及调节水平。 4.柜门/抽屉面板：柜门及抽屉面板采用高品质材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。抽屉采用一体折弯成型制作，侧板采用加强折弯并数控开孔，可安装分格板，中间填充有隔音材料，总厚度≥18mm，柜门内侧装有防撞贴。 5.抽屉装置：抽屉导轨采用三节式静音导轨，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。 | 47.6 | 米 | 1850 | 88060
2 | 实验台 | 1.规格：（根据实际长度）*750*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。具有耐酸碱、腐蚀、耐高温、易清洁、不易变形等特性。 3.柜体：柜体基材采用材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，内外两面电镀锌，表面均经水洗处理，环氧树脂静电喷涂厚度≥75μm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。各个柜体可以单独或组合使用，每个实验台都具备独立支撑调整脚，以支撑框架及调节水平。 4.柜门/抽屉面板：柜门及抽屉面板采用高品质材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。抽屉采用一体折弯成型制作，侧板采用加强折弯并数控开孔，可安装分格板，中间填充有隔音材料，总厚度≥18mm，柜门内侧装有防撞贴。 5.抽屉装置：抽屉导轨采用三节式静音导轨，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。 | 261.6 | 米 | 2200 | 575520
3 | 仪器台 | 1.规格：（根据实际长度）*900*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。具有耐酸碱、腐蚀、耐高温、易清洁、不易变形等特性； 3.柜体：柜体基材采用材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，内外两面电镀锌，表面均经水洗处理，环氧树脂静电喷涂厚度≥75μm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。各个柜体可以单独或组合使用，每个实验台都具备独立支撑调整脚，以支撑框架及调节水平。 4.柜门/抽屉面板：柜门及抽屉面板采用高品质材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。抽屉采用一体折弯成型制作，侧板采用加强折弯并数控开孔，可安装分格板，中间填充有隔音材料，总厚度≥18mm，柜门内侧装有防撞贴。 5.抽屉装置：抽屉导轨采用三节式静音导轨，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。 | 66.75 | 米 | 2730 | 182227.5
4 | 仪器台-角柜 | 1.规格：1200*1200*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。具有耐酸碱、腐蚀、耐高温、易清洁、不易变形等特性。 3.柜体：柜体基材采用材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，内外两面电镀锌，表面均经水洗处理，环氧树脂静电喷涂厚度≥75μm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。各个柜体可以单独或组合使用，每个实验台都具备独立支撑调整脚，以支撑框架及调节水平。 4.柜门/抽屉面板：柜门及抽屉面板采用高品质材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。抽屉采用一体折弯成型制作，侧板采用加强折弯并数控开孔，可安装分格板，中间填充有隔音材料，总厚度≥18mm，柜门内侧装有防撞贴。 | 12 | 台 | 3300 | 39600
5 | 中央台 | 1.规格：（根据实际长度）*1500*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm。具有耐酸碱、腐蚀、耐高温、易清洁、不易变形等特性。 3.柜体：柜体基材采用材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，内外两面电镀锌，表面均经水洗处理，环氧树脂静电喷涂厚度≥75μm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。各个柜体可以单独或组合使用，每个实验台都具备独立支撑调整脚，以支撑框架及调节水平。 4.柜门/抽屉面板：柜门及抽屉面板采用高品质材料要求为≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂材质柜体，防化、防潮、耐高温以及耐磨。门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。抽屉采用一体折弯成型制作，侧板采用加强折弯并数控开孔，可安装分格板，中间填充有隔音材料，总厚度≥18mm，柜门内侧装有防撞贴。 5.抽屉装置：抽屉导轨采用三节式静音导轨，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。 | 66.76 | 米 | 4300 | 287068
6 | 通风柜 | 1.规格：1800*850*2350；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm。具有耐酸碱、腐蚀、耐高温、易清洁、不易变形等特性。 3内衬板和导流板：采用实芯耐腐蚀抗倍特板。 4.主体结构：整体分上下两部分，采用冷轧钢板压制成型，整个框架内外层均采用环氧树脂静电粉沫喷涂高温固化；侧板、门板采用冷轧钢板压制成型,内外层均用环氧树脂静电喷涂高温固化。 5.升降门为滑轨组合，可无级停留，铝合金门框内装配≥5mm厚钢化玻璃。 6.照明：采用LED光源日光灯，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃，透明硅胶固定。 | 193 | 台 | 15500 | 2991500
7 | 天平台 | 1.规格：1000*600*800；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.主体结构：柜体采用1.0m厚镀锌钢板折边焊接而成，整个柜体纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。内置减震装置。 3.台面：台面分为两部分，搁置天平用的为60mm厚大理石台面，具它部分采用12.7实芯理化板台面。 | 5 | 台 | 3000 | 15000
8 | 实验台-试剂架 | 1.规格：（根据实际长度）*250*750；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.层板：8mm钢化玻璃； 3.立柱：立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化 4.护栏10*1.0mm空心不锈钢管。 5.支撑件：镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。 6.电源10A防溅插座。 | 185.92 | 米 | 800 | 148736
9 | 中央台-试剂架 | 1.规格：（根据实际长度）*400*750；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.层板：8mm钢化玻璃； 3.立柱：立柱40*100*1.0mm厚镀锌钢板折边而成，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。 4.护栏10*1.0mm空心不锈钢管。 5.支撑件：镀锌冷轧钢板冲压成型，表面环氧树脂静电喷涂，高温固化。支撑件悬挂于立柱上，上下可自由调节。 6.电源10A防溅插座。 | 41.86 | 米 | 1000 | 41860
10 | 实验台-吊柜 | 1.规格：（根据实际长度）*300*1000；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.材质：冷轧钢板，酸洗磷化后静电粉末喷涂处理； 3.结构：双开门，内置一块活动层板，高度可调； 4.配件：钢制倒挂片固定于试剂架立柱上。 | 185.92 | 米 | 1300 | 241696
11 | 中央台-吊柜 | 1.规格：（根据实际长度）*550*1000；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.材质：优质冷轧钢板，酸洗磷化后静电粉末喷涂处理； 3.结构：双开门，内置活动层板，高度可调； 4.配件：钢制倒挂片固定于试剂架立柱上 | 41.86 | 米 | 2430 | 101719.8
12 | 水龙头+水槽 | 1.水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不能有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部需有导流线； | 31 | 套 | 820 | 25420
13 | 洗眼器 | 1.主体:加厚铜质H59-1； 2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯； 4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并需可降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩，使用时自动被水冲开； 5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成； 6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质； 7.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管； 8.洗眼量：≥6L/min； | 30 | 套 | 1050 | 31500
14 | 滴水架 | 1.规格：450*120*630mm 2.材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 3.款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 4.接水底部：中间设有排水孔； 5.可拆卸式滴水棒，滴水棒27根； 6.安装方式：壁挂式/台式。 | 30 | 套 | 385 | 11550
15 | 净气聚风万向罩 | 1.三节，采用铝合金材料制作，关节采用高密度PP材质，可360度旋转调节方向；每个关节处都以不锈钢螺丝固定；304不锈钢连接杆，配大口径透明罩口。净气聚风万向罩必须符合以下技术要求： a.外观要求：部件色泽应基本一致，表面光洁，无毛刺、色斑及明显划痕等缺陷；塑料件成型完整，外形圆正，无明显色斑、缩痕、开裂、机械损伤等影响使用的不良现象；边口的切边应完整，无倾斜、毛边和快口现象；铆接应饱满、平滑、无明显间隙和毛刺、开裂等影响空白点固的缺陷。 b.风门要求：调整灵活，可任意角度定位；关闭时最大漏风间隙≤0.2mm；风门开启后，通风有效面积应≥0.3dm2，捕风有效面积≥10dm2。 c.调节关节要求：每个关节应松紧可调，调节灵活，锁固可靠；以固定架为中心，最大活动半径≥1570mm。 d.耐高温性：主要零部件在110℃环境下，经1h耐高温试验后，应无影响使用性能的缺陷。 e.风罩要求：螺纹无滑牙、烂牙等现象；常温下，经0.5J冲击试验三次后，任一部件不应有破裂等影响强度的现象。 f.耐化学性：常温下，经硫酸、硝酸、氢氧化钠各30%的稀释液，各自擦试主要部件表面5min后洗净，应无明显变形、脱色和影响性能的缺陷。 g.承载强度要求：经700N拉力试验后，各关节、风罩连接应无影响使用的缺陷。 | 34 | 台 | 2200 | 74800
16 | 学生位+凳子 | 1.规格：1100*700*750 | 146 | 套 | 1580 | 230680
17 | 货架 | 1.规格：900*500*2000；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.材质：采用高强度钢板为主材，需经过切割、冲孔、折弯等工艺制作； 3.层板：卡扣式固定，高度可调。 | 59 | 组 | 1250 | 73750
18 | 货架 | 1.规格:1300*500*2000；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.材质：采用高强度钢板为主材，需经过切割、冲孔、折弯等工艺制作； 3.层板：卡扣式固定，高度可调。 | 1 | 组 | 1650 | 1650
19 | 危化品柜 | 1.规格：900*450*1650；外形尺寸：长、宽、高误差点≤3mm。 2.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层，可有效隔离热源； 3.厚度：优质冷轧钢板经过点焊接； 4.钢琴式铰链，启闭180度； 5.须具有50mm高的防漏液槽并有警示标签； 6.装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部； 7.防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥120kg； 8.柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂； 9.配置机械锁。 | 12 | 台 | 5800 | 69600
20 | 智能试剂存取设备及配套设施 | 每套带12个智能柜 | 2 | 套 | 600000 | 1200000
21 | PP药品柜 | 1.规格：900*450*1800mm 2.材质：优质冷轧钢板，模具化加工，金属表面经经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末，并经高温固化在表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能。 3.结构：柜门为上带玻璃门，下为整钢板。可调活动层板。 | 30 | 套 | 2600 | 78000
22 | 紧急喷淋复合洗眼装置 | 1.主体：SUS304不锈钢 2.冲淋器：SUS304不锈钢；需可用于冲洗全身； 3.洗眼器：SUS304不锈钢，需可用于清洗眼部、面部、手部等部位；特种镜面D300mm直径洗眼盆。 4.洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，喷水需成雾状泡沫。 5.需带脚踏板，节省拧开关的时间。 | 10 | 套 | 3600 | 36000
23 | 钢制线槽插座 | 国标五孔插座10A | 240 | 组 | 100 | 24000
24 | 实验凳 | 钢质实验凳，旋转升降，带滑轮 | 100 | 个 | 180 | 18000
25 | 通风系统 | 1.玻璃钢离心风机：风机F4-72-7A：转速：≥1450r/min；全压：≥1050Pa；风量：≥10000M3/h；功率：≥7.5KW。中国能效标识：≤3级能效等级。噪声（比A声级）：≤27dB。机械运转试验：振动速度有效值mm/s≤4.6。 2.活性炭吸附净化设备：风量：≥10000M3/h； 3.防火阀：70℃防火阀 4.密闭阀（电动风阀）：采用PP材质制作并且有记忆功能,可调节每个通风末端的压阻平衡，电动密闭阀接到终端设备通风开机指令，阀门打开，接到终端设备通风关机指令，阀门关闭。 5.手动风阀：采用PP材质，是用来手动调整阀门，使用通风系统终端风量平衡，前期调试风量调整好后基本保持不动。 6.PP阻燃管/PP风管:深灰颜色；外观无明显变色，样品表面无开裂碎渣现象为合格； 7.变频控制箱：含电器控制系统，加厚钢制，喷涂防腐，含输入输出模块、继电器等 8.变频器：7.5kw；变频器采用数字变频调速，根据不同的实验要求控制风量。 9.PLC智能控制器：可编程控制器主要由CPU模块、输入模块、输出模块和编程器组成 | 34 | 套 | 91500 | 3111000
26 | A楼集中供气系统 | 1.不锈钢钢瓶接头:SS316L 2.不锈钢高压金属软管:SS316L 3.半自动切换系统2*2:不锈钢材质，表面电阻率（防静电），配电接点压力表 4.不锈钢管:3/4"，无缝管，316L不锈钢材质，壁厚1.64mm，BA级，光亮退火 5.不锈钢管:1/4"，无缝管，316L不锈钢材质，壁厚0.89mm，BA级，光亮退火 6.焊接三通:U-3/4-1/4-3/4"，SS316L，连接方式:焊接三通 7.焊接三通:U-1/4-1/4-1/4"，SS316，连接方式:焊接三通 8.焊接弯头:LR-3/4"，SS316L，连接方式:焊接弯头 9.焊接弯头:UT-3/4-1/4，SS316L，连接方式:焊接变径大小头 10.二级减压阀:不锈钢材质，表面电阻率（防静电），含压力表 11.低压球阀:SS316L，1000psi，卡套连接 12.不锈钢接头:1/8"宝塔头，MC，SS316L，减压阀连接接头，仪器连接接头。 13.气体泄漏报警主机（带备用电，RS-485模块）:催化燃烧式/电化学式；准确度:±3%LEL(可燃气体)/±3%FS(有毒气体)；供电电源:24VDC(正常工作电压范围：10～30VDC，输出信号:三线制4-20mA/二线制4-20mA(有毒气体) 14.气体泄漏探测器:（有毒、可燃、含氧量），结构材料压铸铝，防爆标志ExdIICT6Gb，防护等级P66，接螺纹M20*1.5内螺纹、G3/4(选配)，输出信号4-20mA、RS485 15.低压报警主机:RY含压力传感器，电压:AC100V~240VAC，气压监测点数:1~8路，触摸屏现场设置 16.不锈钢面板:80*130mm，定制阀门面板 17.铝合金管码:1/4"，3/4"，氧化处理，防火，含U型轨道，封头 18.氩弧自动焊、人工:世伟洛克焊机，含自动氩弧焊机，焊把，高纯氩气，人工差旅 19.防爆风机:320mm 20.安装辅材及配件:信号线、钢瓶固定架、标签等 | 1 | 批 | 1420000 | 1420000
27 | B楼集中供气系统 | 1.不锈钢钢瓶接头：SS316L 2.不锈钢高压金属软管：SS316L 3.一级减压阀：不锈钢材质，P1：200bar，P2：10bar，表面电阻率（防静电），配电接点压力表 4.半自动切换系统：不锈钢材质，P1：200bar，P2：10bar，表面电阻率（防静电），配电接点压力表 5.不锈钢管：1/2"，无缝管，316L不锈钢材质，壁厚0.89mm，BA级，光亮退火 6.不锈钢管：1/4"，无缝管，316L不锈钢材质，壁厚0.89mm，BA级，光亮退火 7.焊接三通：U-1/2-1/4-1/2"，SS316L，焊接 8.二级减压阀：不锈钢材质，表面电阻率（防静电），含压力表 9.低压球阀：SS316L，1000psi，卡套连接 10.不锈钢接头：1/8"宝塔头，MC，SS316L，减压阀连接接头，仪器连接接头。 11.气体泄漏报警主机（备电，带RS-485)：催化燃烧式/电化学式，准确度:±3%LEL(可燃气体)/±3%FS(有毒气体)，供电电源:24VDC(正常工作电压范围：10～30VDC，输出信号:三线制4-20mA/二线制4-20mA(有毒气体) 12.氧气含量探测器：结构材料压铸铝，防爆标志ExdIICT6Gb，防护等级P66，接螺纹M20*1.5内螺纹、G3/4(选配)，输出信号4-20mA、RS485 13.低压报警主机：RY含压力传感器，电压:AC100V~240VAC，气压监测点数:1~8路，触摸屏现场设置 14.不锈钢面板：80*130mm，定制阀门面板 15.铝合金管码：1/4"1/2"，氧化处理，防火含U型轨道，封头 16.氩弧自动焊、人工：含自动氩弧焊机焊把，高纯氩气，人工差旅 17.防爆风机：320mm | 1 | 批 | 292400 | 292400
| 合计 | 11411337.3 |  |  | 11411337.3