江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购快速液相制备色谱仪
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：99000元；
3.开标时间：2026年10月26日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 刘帅；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效；

8.供应商报价材料需包含“无围标、串标等违法行为”声明；
9.采购小组对报价材料进行公司法人股权前置审查，对相关企业（法人）的股东背景、股权结构进行事先的核查与确认。严禁围标、串标等违法行为。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	快速液相制备色谱仪
	1．泵系统

（1）流速精确，流速1-200ml/min，精度±1%。

（2）压力稳定，实时监测压力，最大压力≥200psi。

（3）二元溶剂，二元梯度混合，可在线修改梯度和流速。

（4）软件带有清洗按键功能，可完成管路的清洗与预充。

2．检测器系统

（1）DAD检测器，实时在线全波段扫描，支持两个波长同时进行监测和收集，

实时查看全波段谱图数据以及进行全波段收集。

（2）检测范围：0-5AU。（3）波长范围：200-400nm。

（4）光源类型：氘灯光源。
3．收集系统

（1）二维自动馏分收集器，可自己设置收集试管架或收集瓶坐标，系统可自动识

别试管架规格及位置。

（2）收集试管类型及位数：13mm*150mm（不少于168位）、15mm*150mm

（不少于120位）、18mm*180mm（不少于120位）、25mm*200（不少于48位）；

兼容锥形瓶架、烧杯架、方瓶架等自定义编辑设置其他收集容器。

（3）收集模式需分为全收集、阈值收集、峰收集，时间收集、全波段收集及手动

收集。

（4）可设置每个试管的收集体积，收集满后自动切换至下一个试管收集。

4． 柱架

（1）手动柱架，安装方便，安全防漏液；需可适配4-330g 规格色谱柱。可外接

800g 规格及其以上分离柱。

（2）辅助支架，临时放置准备好的上样柱，等待进样。

5．控制软件

（1）采用平板操作控制系统操作软件。
	1台
	山东罗丹尼分析仪器有限公司


说明：

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后10天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的快速液相制备色谱仪项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                  供应商盖章：
                             日  期：2026年  月  日
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

法定代表人身份证

授权人身份证

股权结构说明及无关联声明
	项目名称
	

	投标公司股权结构说明
	

	无关联声明
	无其他与本公司股权相关联的企业参与该项目的投标。

	单位盖章
	本公司对以上的说明以及声明负法律责任。
                            盖章
                        年   月   日


备注：
在同一个项目中不得有股权相关联的企业参与该项目的投标。
江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

	项目名称
	
	投标报价
	

	投标单位
	（盖章）
	联系人
	
	联系方式
	

	投标明细
	响应需求
	品牌/型号
	单价
	数量
	总价
	供应商资格条件

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                         合计总价：元


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


