江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购UV检测器等项目
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：49000元；
3.开标时间：2026年07月08日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 张天锦 刘明龙；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	UV检测器和泵
	1、高压输液泵
数量：两台

输液方式：双柱塞并联，浮动柱塞设计，带自动柱塞清洗装置；

流量范围：0.01～50.00 ml/min；
    流量增量：0.01 ml/min；

压力范围：≤25 Mpa；

压力脉动：≤0.2Mpa；

流量精度：±1 %；

流量重复性：RSD≤0.1%；
功率：150W

电源:AC220V±10%，50Hz

使用环境：环境温度5℃-35℃,相对湿度20%-80%
输液方式：双柱塞并联模式

控制模式：面板控制和/或计算机反控

通讯模式：通过Ether-net口通讯协议，由PC机反控
性能特点：浮动柱塞设计，保证密封圈使用寿命。
电子阻尼控制技术有效控制流量脉动，保证最低基线噪音。可选的自动清洗柱塞及密封圈背面，防止高盐浓度的缓冲结晶影响密封圈使用寿命。多点流量校正曲线，保证全流量范围内流量精度。单向阀、柱塞杆、密封圈、凸轮等均为进口。
2、紫外可见光检测器 数量：一台
波长范围：190～400nm
灯源：氘灯，使用寿命2000小时以上。
波长精度：±2nm

波长重复性：0.2nm

波长数量：≤2个
基线噪声：±2×10-5 AU，254nm,TC=1S

基线漂移：±2×10-4 AU,254nm

量程：≤3AU
时间常数：0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0s

自动调零：数字调零，满量程
显示参数：320*240彩屏图形显示
控制模式：面板控制或计算机反控
使用环境：环境温度5℃-35℃,相对湿度20%-80%
性能特点：采用双光路光学系统，可以实现双波长检测。进口高精度步进控制，提高了波长精度。可调节光路部分，有效避免某些样品出现过载平头问题。氘灯、流通池光路部分、光电倍增管等均为进口。
3、半制备流通池  数量：一个
光程：1-5mm,光程可调
接口：1/16”

4、色谱工作站  数量：一个
操作：中文版操作简单易懂，界面紧凑，在线与离线在同一窗口操作。

控制：采用网络控制器方式，解决软硬件容易出现通讯不良的异常。可通过RS232接口反控液相仪器，能完成所有仪器面板的常规操作。

功能：专业级的色谱功能，响应值为6V，更不易出现峰平头而影响样品收集。谱图处理、积分计算，谱图叠加、数据比较功能完备。可以实时监控设备的运行状态。
5、半制备型动态混合器  数量：一个
两相梯度混合，1/16”接口  
6、半制备系统工具包  数量：一个
管路、接头、安装工具等
7、在线过滤器  数量：一个
进口筛板，直径20mm
8、FLOM进样阀  数量：一个
1/16”接口

9、2ml定量环  数量：一个
10、网络控制器  数量：一个

串口联网服务

11、溶剂托盘  数量：一个
放置溶剂瓶使用
	1套
	


说明： 

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后20天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面
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	                                         合计总价：


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


